|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 12.10.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 112 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BUHAR BİYOLOJİK İNDİKATÖR (1 SAATLİK) | 600 | Adet |  |
|  | 2 . | BOWIE - DICK TEST PAKETİ | 600 | Paket |  |
|  | 3 . | BUHAR İNDİKATÖRÜ, KİMYASAL, KLAS 5 | 5000 | Adet |  |
|  | 4 . | BUHAR İNDİKATÖRÜ, KİMYASAL, KLAS 6 | 80000 | Adet |  |
|  | 5 . | KAPAMA CİHAZI TEST İNDİKATÖRÜ | 100 | Adet |  |
|  | 6 . | BUHAR OTOKLAV MARUZİYET BANDI | 70 | Adet |  |
|  | 7 . | ULTRASONİK YIKAMA CİHAZ İNDİKATÖRÜ | 100 | Adet |  |
|  | 8 . | YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ | 150 | Adet |  |
|  | 9 . | BUHAR KÜME TEST(HELİX TEST) | 200 | Adet |  |
|  | 10 . | PROTEİN TESTİ | 50 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BUHAR BİYOLOJİK İNDİKATÖR (1 SAATLİK) |  |
|  | · Geobacillusstearothermophilus (Bacillusstearothermophilus) sporu içermelidir. · Kuru strip, ve medyayı muhafaza eden tüp polipropilen veya polikarbonat olmalıdır. · Besiyeri özel cam tüp içinde olmalı, kontaminasyon riski taşımamalıdır. · Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu kesin olarak en geç 1 saat içinde gösterebilmelidir. · Biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonuç 1 saatten daha erken sürede gösterebilmelidir. · Sterilizasyon işleminden sonra cam tüp bastırılarak kırılmalı, spor “medya” ile temas ettirilebilmelidir. · Tüpün üzerinde, işlem görmüş ve görmemiş indikatörleri ayırt edebilmek için buhara maruziyet sonrasında renk değişikliğini gösteren kimyasal indikatör yer almalıdır. · Tüp üzerindeki etikette son kullanma tarihi bulunmalıdır. · Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. · İnkübatör üzerinde bulunan her bir kuyu içine yerleştirilen biyolojik indikatör tüpünü insan hatasına yer vermeyecek şekilde otomatik olarak algılamalı, okumayı başlatmalıdır. · Otomatik okuyucu aktif Geobacillusstearothermophilus sporu tarafından üretilen floresan ışımayı en geç 1 saat içinde okuyabilecek biçimde tasarlanmış olmalıdır. · Başarılı sterilizasyonda otomatik okuyucunun dijital ekranında negatif sonucu bildiren “-“ işareti gözlenebilmelidir. · Başarısız sterilizasyonda otomatik okuyucunun dijital ekranında pozitif sonucu bildiren “+” işareti gözlenebilmeli, beraberinde sesli alarm duyulmalıdır. · Otomatik okuyucunun mevcut sıcaklığını ölçme amacıyla inkübatör üzerinde özel termometre yeri olmalıdır. · İnkübatör USB kablo aracılığıyla bilgisayara bağlanabilmeli ve kendi programıyla inkübasyon süreci bilgisayardan takip edilebilmeli ve sonuçları arşivleme amacıyla saklanabilmelidir. · Iso 11138 standartlarına uygun olmalıdır. · Otomatik, orijinal ve kalibre okuyuculu ve alarm sistemine sahip, valide edilmiş inkübatör cihazı olmalı, kalibrasyon ve validasyon raporu dosyasında bulunmalıdır. · Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl milatlı olmalıdır. |  |

|  | 2 . ) BOWIE - DICK TEST PAKETİ |  |
| --- | --- | --- |
|  | · Test Paketi 300 ± 5 gr ağırlığında ve 400 ± 5 adet kağıttan oluşmalıdır. · İndikatör kağıdının arka yüzünde bölüm, cihaz, çevrimnumarası, uygulayan personel, tarih ve sonuç yazma bölümü bulunmalıdır. · İndikatör kâğıdındaki mürekkep dağılmamalı ve bulaşmamalıdır. · İndikatörün çizgileri arasındaki mesafekolay yorumlanabilecek genişlikte olmalıdır. · 134 ºC önvakumlu tip otoklavlarda 3,5dk sonunda homojen renk değişimi gerçekleşmelidir. · İşlem sonrası renk değişikliği kolay anlaşılabilir olmalıdır. · Mürekkebi kurşuni çermemelidir. · Paket üzerindeki etiket vakum sonucu meydana gelen genleşmeye toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalı, paket açılmamalıdır. · Test sonucundaki renk değişikliği en az 6 ay sabit kalmalı, indikatör kayıt için saklanabilmelidir, · Test paketi üzerinde maruziyeti gösteren indikatör bulunmalıdır. · İndikatör test sonucunu değerlendirmek için problemin nereden kaynaklandığını gösteren yeterli sayıda gösterge tablosu ücretsiz olarak temin edilmelidir. · Paketin üzerinde üretim tarihi, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. · Paketin üzerinde test sıcaklığı ve süresi bulunmalıdır. · TS EN 11140 standartlarına uygunluğu bulunmalıdır. · Normal odaşartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. · Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl milatlı olmalıdır. |  |
|  | 3 . ) BUHAR İNDİKATÖRÜ, KİMYASAL, KLAS 5 |  |
|  | · 134° C ön vakumlu buhar otoklavlarında paket içi kullanımın yanı sıra yük kontrolü (çevrim) için de kullanılabilmelidir. · Belirlenmiş değerleri (Statedvalue) biyolojik indikatörler için verilen performans gerekliliklerine eşdeğer ya da daha fazla olacak şekilde üretilmiş olmalıdır. · İndikatörün aktivasyonu TS EN ISO 18472 de biyolojik indikatörler için belirtilen D ve Z değerleri ile ilişkilendirilmiş olmalıdır. · Entegratör buhar sırasında oluşan neme karşı bariyer oluşturan aliminyum folyodan yapılmış olmalıdır. · Özel tablet içerisindeki kimyasal maddenin ilerlemesi pencereden izlenebilmelidir. · Kimyasal madde non-toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi bir zarar vermemelidir. · İndikatörün kullanılabileceği sterilizasyon çevrimleri, ürün lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi her strip üzerinde bulunmalıdır. · Sterilizasyon sonunda indikatörde çekme, buruşma, kağıt/filmden ayrılma olmamalıdır. · İndikatör test sonucunu değerlendirmek için problemin nereden kaynaklandığını gösteren yeterli sayıda gösterge tablosu ücretsiz olarak temin edilmelidir, · Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miatlı olmalıdır. · Normal oda şartlarında (15-30 0 C, % 35-60 nem) saklanabilmelidir. |  |

|  | 4 . ) BUHAR İNDİKATÖRÜ, KİMYASAL, KLAS 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | · Buhar sterilizatörlerinde kullanıma uygun olmalıdır. · Çok parametreli indikatör zaman,doygun buhar ve sıcaklığa duyarlı olmalıdır. · Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi “referans renk” ten farklı tonlarda olacaktır. · İndigatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır. · İndikatör optimum sonuç verebilmesi için 134 derecede 3,5 dakikalık çevrim gösterecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. · Aynı indikatör 121 derece çevrimde çalışacak programada uygun olmalıdır. · Iso 11140-1 Class 6 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. · Üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası hangi standada göre üretildiği ve hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğu yalnız kutu üzerinde değil indikatörlerinde üzerinde bulunmalıdır. · İşlem görmüş indikatörün renk değişimi homojen olmalıdır. · İndikatör film kaplı olmalıdır. İndikatör non-toksit olmalıdır. · İndikatörde kullanılan film sterilizasyon sürecinde çekme, buruşma, yapışma vb. defektlere izin vermemelidir. · Sterilizasyon sonrası renk değişimi kayıt için enaz 1 yıl sabit kalmalıdır. · Yorum yapabilmek için ürün üzerinde referans renkleri bulunmalıdır.Ayrıca renk değişim tablosu verilmelidir. · Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miatlı olmalıdır. · Normal oda şartlarında (15-30 C , %35-60 nem) saklanabilmelidir. |  |
|  | 5 . ) KAPAMA CİHAZI TEST İNDİKATÖRÜ |  |
|  | · Sterilizasyon poşetlerinde kağıt ile film arasına yerleştirilen ve kapatıldıktan sonra mühürleme işleminin kalitesini gösteren bir indikatör olmalıdır. · İndikatör, mühürleme işleminden sonra eğer bir sıkıntı varsa net bir şekilde sonuç vermelidir. · İndikatör solvent ve ağır metal içermeyen kimyasala sahip olmalıdır. · İndikatör üzerinde kapama test alanı olmalıdır. · Kapama cihazlarını test etmek ve sonrasında da dökümante edebilmek için üzerinde işlemi yapan kişi,işlemin yapıldığı tarih ve işlemin geçerli yada geçersiz olduğunu yazılabilmelidir. · İndikatör üzerinde referans numarası,üretim tarihi ve lot numarası belirtilmelidir. |  |

|  | 6 . ) BUHAR OTOKLAV MARUZİYET BANDI |  |
| --- | --- | --- |
|  | · Steril edilmiş paketleri diğerlerinden ayırt etmek için kullanılmalıdır. · Kumaş, plastik, kağıt, metal ve cam üzerinekolayca yapışabilmeli ve üzerine yazıyazılabilmelidir. · Maruziyet sonrasında banttaki renk değişikliği olmalı, yoruma açık olmamalıdır. · Krep sırt yapısıyla esnek ve kopma direnci yüksek olmalı, sterilizatör içindeki basınç değişikliği sırasında oluşan genleşmeye toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalıdır. · Yapıştığı yüzeyde kalıntı bırakmamalıdır. · Bant halkasının içinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalı ve buhar için kullanılacağını belirteni bare bulunmalıdır. · Normal odakoşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir. · ISO 11140 standartlarına göre uygunluğu bulunmalıdır. |  |
|  | 7 . ) ULTRASONİK YIKAMA CİHAZ İNDİKATÖRÜ |  |
|  | · Ultrasonik yıkama makinelerinin rutin kontrolünde ve Ultrasonik yıkama kavitasyon etkinliğini izlemek için tasarlanmış olmalıdır. · Cam tüpün dış yüzeyinde işleme maruz kalan indikatörü ayırt edebilmek için işlem indikatörlü etiket olmalıdır. Bu etiket arşivlemede kolaylık sağlaması için tüpün üzerinden kolayca ayrılabilmelidir. · Kavitasyon düzgün çalıştığında cam kürecikler titreşerek renk değiştirmelidir. · Renk dönüşüm tablosu verilmelidir. |  |
|  | 8 . ) YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ |  |
|  | · Yıkayıcı-dezenfektörlerde kullanılacak ve yıkayıcı-dezenfektörün yıkama işleminin temizleme performansını test edecektir. · İndikatör şeklinde olmalı, kullanımı ve yorumlaması kolay olmalıdır. · İndikatörün yüzey formülasyonu protein, lipit ve polisakkarit içermeli ve belgelendirilmelidir. · İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış paslanmaz bir holder'ı olmalıdır. · İşlem öncesi holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde, yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olmalıdır. |  |
|  | 9 . ) BUHAR KÜME TEST(HELİX TEST) |  |
|  | · Buhar sterilizasyonu için dizayn edilmiş olmalıdır. · Test materyali, kullanıldığı döngüdeki sterilizasyon koşullarını test etmelidir. · Bir döngüdeki işleme ait tüm parametrelerin varlığını kanıtlamalıdır. · Spiral hortum içerisine yerleştirilen buhar kimyasal indikatörü, doymuş buhar, zaman, sıcaklık parametrelerine duyarlı olmalı ve sterilite güvenlik düzeyi hakkında kesin bilgi vermelidir. · İndikatör, işlem sonrası açıkça okunabilen renk değişimi göstermelidir. · En az 7adet spiral hortum bulunmalı ve kutu içerisindeki indikatörler tükeninceye kadar kullanılabilmelidir. |  |
|  | 10 . ) PROTEİN TESTİ |  |
|  | *Cerrahi aletler yer ve yüzeylerde protein kalýntýlarýnýn olup olmadýðýný göstermek amaçlý kullanýma uyðun olmalýdýr. *Zararlý kimyasallar içermemelidir. *Kan veya kan dokusu gibi az miktarda proteini çözümleyebilmelidir ve yýkama sürecinin etkinliðini doðrulayabilmelidir. *Swap çubuðu sayesinde oluklu kenarlar kutu köþeleri ve aletlerin eklem yerleri gibi ulaþýlmasý zor olan bölgelerin bulunduðu malzemelerden kolayca numune alýmý saðlamalýdýr. *Kolay kullaným özelliði olmalýdýr. *Ýndikatör ucunda swap bulunmalýdýr. Swap ucundaki spot veya çözeltideki renk deðiþikliði ile sonuç vermelidir. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 23.10.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |