|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ | 160 | Bidon |  |
|  | 2 . | NÖTRALİZER SOLÜSYON | 80 | Bidon |  |
|  | 3 . | YAĞLAYICI SOLÜSYON (Otomatik ve Manuel) | 20 | Bidon |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ |  |
|  | 1. Yıkayıcı-Dezenfektörlerde kullanılmak üzere üretilmiş olmalı; paslanmaz çelik, cam , seramik , kauçuk , plastik ve krom kaplamalı malzemelerin alkalik temizlenmesinde kullanılmalıdır. 2. Solüsyon, alkaliler dışında sodyum hidroksit , iyon tutucular , sürfaktanlar ve korozyon inhibitörleri içermelidir. 3. Su sertliği , temizleme süresi , temizleme sıcaklığı , medikal kirin türü , miktarı ve yoğunluğu gibi parametrelere göre değişebilen, 3-8 ml/Lt. gibi geniş bir dozaj aralığı olmalıdır. 4. Solüsyon, Yıkayıcı Dezenfektörlerde 40°C-80°C sıcaklık aralığında kimyasal temizlemeye uygun olmalıdır. 5. Ph değeri 13,5 olmalıdır. 6. Doğaya zarar vermemeli, biyoçözünür olmalıdır. 7. Solüsyonu içeren bidonlar, geri dönüşümlü olmalıdır. 8. Nötralizasyon solüsyonu ile aynı marka olmalıdır. 9. Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır. 10. EN ISO 15883-5 standardına göre tıbbi alet temizleme verimliliği için gerekleri yerine getirmiş olduğu akredite bir kuruluş tarafından verilmiş belge ile kanıtlanmalıdır. 11. Alkali solüsyonu veren firma beraberinde 5 litre başına 1 test protein testi vermelidir. 12. İhale öncesi ilgili birimlerden kirlilik testleri ile uygunluk alınmalıdır. 13. Teklif veren firma, ünitemizde yerleşik Yıkayıcı Dezenfektör cihazı üreticisinden cihaza uygunluk yazısı sunmalıdır. |  |
|  | 2 . ) NÖTRALİZER SOLÜSYON |  |
|  | 1. Hem manuel prosedür için hem de Yıkayıcı-Dezenfektörlerde kullanılabilmelidir. 2. Tıbbi aletlerdeki ve yıkayıcı kazanındaki pas , leke ve su kirecini uzaklaştırmalıdır. Ayrıca alkali artıkların pH nötralizasyonu için de kullanılabilmelidir. 3. Solüsyon >%30 fosforik asit içermelidir. 4. Solüsyon, manuel prosedürde ≥ 50ºC'lik musluk suyu ile Yıkayıcı Dezenfektörlerde sıcaklık ≥ 60°C de nötralizasyona uygun olmalıdır. 5. Ph değeri ˂1 olmalıdır. 6. Doğaya zarar vermemeli, biyoçözünür olmalıdır. 7. Solüsyonu içeren bidonlar, geri dönüşümlü olmalıdır. 8. Alkali solüsyon ile aynı marka olmalıdır. 9. Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır. 10. EN ISO 15883-5 standardına göre tıbbi alet temizleme verimliliği için gerekleri yerine getirmiş olduğu akredite bir kuruluş tarafından verilmiş belge ile kanıtlanmalıdır. 11. Nötralizasyon solüsyonu veren firma beraberinde 5 litre başına 1 test protein testi vermelidir. 12. İhale öncesi ilgili birimlerden kirlilik testleri ile uygunluk alınmalıdır. |  |

|  | 3 . ) YAĞLAYICI SOLÜSYON (Otomatik ve Manuel) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Hem otomatik prosedürde hem de manuel olarak yağlamada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır. 2. Paslanmaz çelik , alüminyum , anotlanmış alüminyum , titanyum ve krom kaplamalı malzemelerin temizlenmesinden sonra ekipman mafsallarının ve hareketli parçaların yağlanması için kullanılmalıdır. 3. Yağlayıcı, buharla ya da etilen oksit nüfuzuyla olumsuz etkileşime girmemelidir. 4. Solüsyon, silikon ve mineral yağ içermemeli ve su bazlı olmalıdır. 5. Solüsyonu içeren bidonlar, geri dönüşümlü olmalıdır. 6. Temizleyici solüsyon ile aynı marka olmalıdır. 7. Ürün Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 02.04.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |