|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 17.05.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 79 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BUHAR BİYOLOJİK İNDİKATÖR (1 SAATLİK) | 600 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BUHAR BİYOLOJİK İNDİKATÖR (1 SAATLİK) |  |
|  | · Geobacillusstearothermophilus (Bacillusstearothermophilus) sporu içermelidir. · Kuru strip, ve medyayı muhafaza eden tüp polipropilen veya polikarbonat olmalıdır. · Besiyeri özel cam tüp içinde olmalı, kontaminasyon riski taşımamalıdır. · Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu kesin olarak en geç 1 saat içinde gösterebilmelidir. · Biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonuç 1 saatten daha erken sürede gösterebilmelidir. · Sterilizasyon işleminden sonra cam tüp bastırılarak kırılmalı, spor "medya" ile temas ettirilebilmelidir. · Tüpün üzerinde, işlem görmüş ve görmemiş indikatörleri ayırt edebilmek için buhara maruziyet sonrasında renk değişikliğini gösteren kimyasal indikatör yer almalıdır. · Tüp üzerindeki etikette son kullanma tarihi bulunmalıdır. · Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. · İnkübatör üzerinde bulunan her bir kuyu içine yerleştirilen biyolojik indikatör tüpünü insan hatasına yer vermeyecek şekilde otomatik olarak algılamalı, okumayı başlatmalıdır. · En az 4 kuyucuklu ve 1 adet inkübatör cihazı olmalıdır. · Otomatik okuyucu aktif Geobacillusstearothermophilus sporu tarafından üretilen floresan ışımayı en geç 1 saat içinde okuyabilecek biçimde tasarlanmış olmalıdır. · Başarılı sterilizasyonda otomatik okuyucunun dijital ekranında negatif sonucu bildiren "-" işareti gözlenebilmelidir. · Başarısız sterilizasyonda otomatik okuyucunun dijital ekranında pozitif sonucu bildiren "+" işareti gözlenebilmeli, beraberinde sesli alarm duyulmalıdır. · Otomatik okuyucunun mevcut sıcaklığını ölçme amacıyla inkübatör üzerinde özel termometre yeri olmalıdır. · İnkübatör USB kablo aracılığıyla bilgisayara bağlanabilmeli ve kendi programıyla inkübasyon süreci bilgisayardan takip edilebilmeli ve sonuçları arşivleme amacıyla saklanabilmelidir. · ISO 11138-1, ISO 11138-3 standartlarına uygun olmalıdır, bu uygunluk TS EN ISO 18472 ye uygun üretilmiş rezistometre raporlarıyla doğrulanmış olmalıdır ve bu raporlar teklif dosyasında bulunmalıdır. · Otomatik, orijinal ve kalibre okuyuculu ve alarm sistemine sahip, valide edilmiş inkübatör cihazı olmalı, kalibrasyon ve validasyon raporu dosyasında bulunmalıdır. · Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl milatlı olmalıdır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 28.05.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |