|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 30.05.2018 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ISI VE NEM DEĞİŞTİRİCİ BAKTERİ VİRÜS FİLTRESİ | 1000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ISI VE NEM DEĞİŞTİRİCİ BAKTERİ VİRÜS FİLTRESİ |  |
|  | 1.Isı ve nem değiştirici BV filtre, inspirasyon hattından gelen gazın ısınıp nemlenmesini sağlayarak hastayı korur, ekspirasyon hattından giden gazın da ısı ve nemini tutarak cihazı korur. Filtre ayrıca bakteri ve virüs tutma özelliğine sahiptir. 2. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin ağırlığı 17 gram'dır. 3. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin tidal hacim aralığı 120 - 750 ml arasındadır. 4. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin bakteri tutuculuğu % 99.9999'dur. 5. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin virüs tutuculuğu % 99.998'dir. 6. Isı ve nem değiştirici BV filtre akışa gösterdiği düşük rezistanlı yapısı ile hastanın solunum işini azaltır. Filtrede dakikada 30 litrelik akışta 0.9 cm H20, 60 litrelik akışta 2.2 cm H20 basınca düşmesi gerçekleşir. 7. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin nemlendirme kapasitesi 250 ml tidal hacimde 32 mg H2O /l ve 500 ml tidal hacimde 30 mg H2O /l , 750 ml tidal hacimde 27'dir. 8. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin nem kaybı ise 250 ml tidal hacimde 5.5 mg H2O /l , 500 ml tidal hacimde 7.5 mg H2O /l ve 750 ml tidal hacimde 10.5 mg H2O /l 'dir 9. Filtrenin ölü boşluk miktarı 34 ml'dir. 10. Filtre tek kullanımlıktır, 24 saatte bir veya duruma göre daha sık değiştirilmelidir ve Filtre şeffaf renktedir. 11. Filtre dış kaplaması polipropilen, filtre materyali polipropilen ve akrilik fiber'den oluşmaktadır. Filtrenin ısı nem değiştirici HME elementi ise CaCl2 hidroskopik tuzlarıyla doyurulmuş polyüretran'dan oluşur. 12. Konnektör çapları: Hasta tarafı: 22M/15F, cihaz tarafı 22F/15M'dir. 13. Filtre endotrakeal tüp, maske ve Y konnektör ile bağlantıyı sağlayan universal konnektöre sahiptir. 14. Filtrenin bakteri ve virüs etkinlikleri Nelson test laboratuardan alınmış belgelerle ispatlanmıştır. 15. Filtre CE Belgelidir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.06.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |