|  | T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
| --- | --- |

| Sayı | : | 85687184-934.01.03- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konu | : | Yaklaşık Maliyet Tespiti | 04.09.2020 |

Sayın Firma Yetkilisi;

Üniversitemiz BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen FBG-2020-10179 nolu proje kapsamında; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde kullanılmak üzere Lazerli Malzeme İşletim Sistemi Alımı yapılacaktır.

Teknik Şartnamesi ekte verilen Lazerli Malzeme İşletim Sistemi için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 10.maddesi gereğince yaklaşık maliyete esas teklifinizi 08.09.2020 tarih saat 10:00 ya kadar BAP Birimi Satın alma Müdürlüğü’ne bildirmenizi rica ederim.

Faik AĞAÇ

BAP Şube Müdürü

EK:   1) Lazerli Malzeme İşletim Sistemine ait Teknik Şartname

ADRES:

Erciyes Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Rektörlük Binası 4. Kat

Kayseri

Tel:  0352 207 66 66 - 13320

Fax: 0352 437 9138

e-posta adresi : upenpeci@erciyes.edu.tr

İrtibat: Ülkü PENPECİ

LAZERLİ MALZEME İŞLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Merkez dalga boyu 1025 nm ile 1035 nm aralığında olmalıdır.

- 1,5 (J atım enerjisine ulaşabilmeli ve bu enerjide atım süresi 300 femtosaniyeden kısa olmalıdır.

- Atım tekrar sıklığı tek atımdan 100 kHz ile 400 kHz arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Lazer çıkış demeti polarizasyonu lineer olmalı ve PER (polarization extinction ratio) en az 20 dB olmalıdır.

- Ortalama güç en az 600 mW olmalıdır.

- Çıkış gücü genlik olarak %1-100 aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

- Lazer atım enerjisi 100 kHz için en az 1,5 (J olmalıdır.

- M2 en çok 1,2 olmalıdır.

- Lazer modülü çıkışında ışın çapı 3 mm ile 7,5 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Sistemde elektronik kontrol ünitesi ve lazer modülü hava soğutma ile soğutulabilir olmalıdır.

- Fiber lazer olması tercih sebebidir.

- İstenildiğinde ücreti karşılığında 2. harmonik üretimi için modül eklenebilecek tasarımda olmalıdır ve bu modüller istenildiğinde aynı firma tarafından lazer modülünün içinde bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan bir ek olarak sisteme entegre edilebilmelidir.

- Lazer parametrelerinde değişiklik gerektiğinde tasarımda da değişiklik gerekiyorsa, yeni lazer alımına ihtiyaç duymadan yükseltme seçeneğinin olması ve bu değişikliğe müsait şekilde üretilmiş olması tercih sebebidir.

- Lazerin kontrolü bilgisayar kullanıcı arayüzünden yapılabilmelidir.

- Kullanıcı arayüzü Türkçe seçeneği olması tercih sebebidir.

- Açılışta ısınma (warm-up time) gereksinimi olmamalı, açılma süresi 45 saniyeyi aşmamalıdır.

- Üniversite personeli en az iki kişiye (doktora/master öğrencisi ya da öğretim üyesi) lazer üreticisi tarafından kullanım ve karakterizasyon eğitimi üniversitede verilmelidir.

- Lazerin işleme platformları ile birleştirilebileceği şekilde osilatör atım frekansı ile senkronize olan BNC ya da SMA konektörlü senkronizasyon çıkışlarına sahip olmalıdır

- Lazerin ana kısmı her üç boyut için de 70x90x25 cm'den (en-boy-yükseklik) daha büyük olmamalıdır. Elektronik kontrol/güç ünitesi kısmı da 50x50x20 cm'den büyük olmamalıdır.

- Güç gereksinimi 400 W’tan küçük olmalıdır.

- İki eksende (X-Y) en az 100 mm x 100 mm tarama alanına sahip bir hareketli tablaya sahip olmalıdır.

- Tarama sisteminde odaklayıcı objektif lens, lazerin tam güçte çalıştığı durumda optik zarar görmeyecek şekilde olmalı ve objektif lens sonrası odak çapı 2 (m’den küçük olmalıdır.

- Motorize iki eksenli tablanın hareket etme çözünürlüğü 1 (m’den küçük olmalıdır.

- Yatay eksende 30 kg, dikey eksende 4 kg yük kaldırabilme ve belirlenen parametrelere uygun hareket ettirebilme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Motorize tablanın kendi ağırlığı 5 kg’dan fazla olmamalıdır.

- İki pozisyon arasındaki geçiş hızı en az 5 mm/s olmalıdır.

- Tarama sistemi USB arayüzü ile bilgisayara bağlanabilmelidir.

- Lazer demetinin gelişi yönünde, yani z-ekseninde, hareket sağlayarak odağı bulmada kullanılacak manual bir hareketli objektif tutucu ya da örnek pozisyonlayıcı sistemde bulunmalıdır.

- Lazerin çıkışından tarama sistemlerine lazer demetinin gönderilmesi için kurulacak her türlü optik sistem (teleskop, periskop, aynalar, lensler, vb.) lazer sağlayıcı firma tarafından sağlanmalıdır ve lazerin kurulumu ile birlikte tarama sisteminin entegrasyonu da yapılmalıdır.

- Lazer demetinin tarayıcı sistemlere ulaşmasında insan hayatı için tehlike oluşturulabilecek herhangi bir duruma karşı güvenlik önlemlerinin alınmasından (koruyucu gözlük, cam, filtre, kutu, perde, vb.) lazer sağlayıcı firma sorumludur.

- Lazer modülü ve malzeme işleme platformuna ait bilgisayar arayüzleri sistem ile birlikte sunulan bir PC’ye kurulmalıdır.

- Garanti süresinde lazer sağlayıcı firma 6 ayda bir olmak üzere lazer sistemini kontrol ve kalibre etmelidir.

- Yedek parça gerektirmeyen arızalar 1 hafta içerisinde üretici firma teknik servisi tarafından çözülmelidir.

- Yedek parça beklenmesi durumunda arızalar 45 gün içerisinde üretici firma teknik servisi tarafından çözülmelidir.

- Cihazın imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıllık fabrika servis garantisi bulunmalıdır.

- Sistem tüm parçaları ile birlikte yerinde kurulmalı ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir.